常州市气象局反应性气体维保项目招标公告

根据《政府采购法》等有关法律法规，就常州市气象局采购反应性气体维保实行比选，现诚邀符合相关资格条件的投标人前来投标，有关事项如下：

一、项目名称：常州市气象局反应性气体维保项目。

二、项目编号：常气选2021-017号。

三、招标控制价（人民币）：63000元（含税），投标人的投标报价不得高于招标控制价，否则其报价为无效报价。

四、投标文件要求及提交时间：投标文件以常州市气象局反应性气体维保费用，并附公司营业执照。投标文件密封后送交。请于2021年11月117日17:00前送交，送交地点为常州市气象局（新北区太湖西路120号）四楼探测中心办公室。

五、付款方式：按合同支付。

六、评审办法：低价中标。

七、评标结束后，在常州市气象局网站进行中标结果公示，公示期为3天。

八、本次招标联系事项

采购人：常州市气象局

项目联系人：周先生

联系电话：0519-89806573、13861041228。

附件：常州市气象局反应性气体维保需求书

常州市气象局

2021年11月9日

附件

常州市气象局反应性气体维保需求书

维护要求如下：

| 维护对象名称 | 维护内容和要求 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| TE 42i型氮氧化物分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；记录标气压力；检查干 燥剂使用情况并更换 | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、测量光室内部检查和清洁；3、限流毛细管的检查和清洗；4、进气管线的年度检查或更换；5、气泵检查或维修； | 每年 |
| TE 43i型二氧化硫分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；记录标气压力 | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、限流毛细管的检查和清洗；3、进气管线的年度检查或更换；4、气泵检查或维修；5、清洁采样管气路 | 每年 |
| TE 48i型一氧化碳分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；记录标气压力 | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、测量光室内部检查和清洁；3、限流毛细管的检查和清洗；4、进气管线的年度检查或更换；5、气泵检查或维修； | 每年 |
| TE 49i型臭氧分析仪 | 查看仪器数据是否异常，仪器是否存在报警 | 每日 |
|  | 零点检查；跨度检查；更换滤膜（2到4周污染严重时应增 加频次）；仪器运行参数检查记录；打扫站房卫生； | 两周 |
|  | 除每两周维护内容外，1、风扇滤网清洗；2、清洁采样头 | 每月 |
|  | 除每月维护内容外，1、仪器多点校准；2、泄露检查 | 每半年 |
|  | 除每半年维护内容外，1、清洁仪器内部；2、测量光室内部检查和清洁；3、限流毛细管的检查和清洗；4、进气管线的年度检查或更换；5、采样/参比电磁阀的漏气检查；6、臭氧去除器效率检查；7、紫外光度计检查或更换；8、气泵检查或维修； | 每年 |
| TE 146i型动态校准仪 | 风扇滤网清洗 | 每月 |
|  | 对内置的臭氧发生器进行标准溯源；按需更换易耗件；MFC 质量流量计校准 | 每年 |
| TE 111零气发生器 | 更换活性炭；更换分子筛 | 半年 |
|  | 按需更换易耗件 | 每年 |
| 空气压缩机 | 打开空气压缩机的储气罐放水阀放掉积水，并检查空气压缩机是否能正常起动和停止；检查空气压缩机上的气水分离器放掉其中的积水 | 每两周 |
|  | 检查空气压缩机压力是否稳定，必要时更换泵膜 | 每年 |
| 流量计 | 给流量计充电，保证流量计随时能开机 | 两周 |
|  | BIOS流量计溯源 | 每年 |
| 工控机 | 检查工控机运行是否正常，硬盘储存、内存、CPU使用是否正常 | 每天 |
| 子站数据采集软件 | 检查采集软件采集数据与上传数据是否正常。 | 每天 |
| 大气环境观测数据采集处理平台 | 每次维护维修作业时需在省局大气环境观测数据采集处理平台登记相关记录，并得到台站人员签字确认。 每日在上述平台标识过去24小时数据质量。发现运行数据有持续异常值或者确认设备故障时，应及时通知气象局保障人员，并做好相应处理记录，经共同讨论研判后决定是否派运维人员奔赴现场查看。 | 每天 |

# Text boxes

常州市气象局